## 测试进展
速腾Airy lite 激光雷达硬件测试进展
项目 | 部件 | 供应商 | 测试类别 | 测试项目 | 测试逻辑/条件 | 数量 | 样品编号 | 状态 | 开始时间 | 运行时间 | 测试进度 | 结束时间 | 备注 | 判定标准
预研 | 激光雷达 | Airy lite | 基础测试 | 量程 | / | 2 |  | Planned | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 |  | 判定标准：不区分反射率 1.测距准度（测距误差） 0.1-0.3m：±5cm; 0.3-20m内：±3cm; 20-30m：±5cm; 2.测距精度（标准差） 1.5cm(1σ)
[8 empty] | Planned | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
|  |  |  | 距离精度 |  | 2 | 白靶1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 白靶2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 灰靶1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 灰靶2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 黑靶1# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 40m/50m/60m距离雷达无点云
[7 empty] | 黑靶2# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 1m测距准度超标（已复测），30m测距精度超标（已复测），40m/50m/60m距离雷达无点云
[7 empty] | 五拼1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 五拼2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 高反1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 高反2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 2#60m距离雷达无点云
|  |  |  | 阳光场景下的距离精度 |  | 2 | 白靶1# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 20m以内测距精准度满足要求，30m/40m/50m/60m雷达测距精度超标
[7 empty] | 白靶2# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 20m以内测距精准度满足要求，30m/40m/50m/60m雷达测距精度超标
[7 empty] | 灰靶1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 灰靶2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 黑靶1# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 40m/50m/60m距离雷达无点云
[7 empty] | 黑靶2# | Fail | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 40m/50m/60m距离雷达无点云
[7 empty] | 五拼1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 60m距离雷达无点云
[7 empty] | 五拼2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 60m距离雷达无点云
[7 empty] | 高反1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 30m内测距精准度满足标准
[7 empty] | 高反2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 30m内测距精准度满足标准
|  |  |  | 噪点 |  | 2 | 1#共同照射靶板 | Pass | 2025/12/10 15:30 | / | 100.00% | 46001.7292
[7 empty] | 1# 1m正对射 | Pass | 2025/12/10 15:30 | / | 100.00% | 46001.7292
[7 empty] | 2#共同照射靶板 | Pass | 2025/12/10 15:30 | / | 100.00% | 46001.7292
[7 empty] | 2# 1m正对射 | Pass | 2025/12/10 15:30 | / | 100.00% | 46001.7292
|  |  |  | FOV |  | 2 | 1# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 2# | Pass | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
|  |  |  | 角度分辨率 |  | 2 |  | NA | / | / | / | /
[8 empty] | NA | / | / | / | /
|  |  |  | 表面脏污测试 |  | 2 |  | NA | / | / | / | /
[8 empty] | NA | / | / | / | /
|  |  |  | 特殊场景测试 |  | 2 | 1# | Fail | 2025/12/12 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 雪天雷达点云有杂点
[7 empty] | 2# | Fail | 2025/12/12 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333 | 雪天雷达点云有杂点
|  |  |  | 玻璃场景 |  | 2 | 1# | Done | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
[7 empty] | 2# | Done | 2025/11/24 10:00 | / | 100.00% | 45996.8333
|  |  |  | 噪音测试 |  | 7 | 1#-7# | Pass | 2025/11/28 18:00 | / | 100.00% | 45989.8333
|  |  |  | 温升测试 | 温箱温度55℃ | 4 | 1#2#4#5# | Pass | 2025/12/29 10:00 | / | 100.00% | 46022.4792
|  |  | 环境测试 | 高温存储 | 75°C | 1 | 3# | Pass | 2025/12/1 9:40 | 72H | 100.00% | 45995.4028
|  |  |  | 低温存储 | -40°C | 1 | 4# | Pass | 2025/12/4 15:40 | 72H | 100.00% | 45998.6528
|  |  |  | 高温高湿存储寿命 | 70°C/93%RH | 1 | 7# | Pass | 2025/12/10 15:30 | 1082H | 100.00% | 2026/1/24 15:30 | 12/19 15:30 9天检查 检查ok 12/28 15:00 18天检查 1/7 16:00 27天检查 1/16 16:30 36天检查 1/26 8:00 45天检查
|  |  |  | 高低温循环 | -20°C~75°C/ 85%RH | 1 | 5# | Pass | 2025/12/24 15:45 | 345H | 100.00% | 46036.4583 | 12/29 9:00 138h检查ok 1/1 12:00 207h 1/7 8:00 276h 1/10 12:00 345h检查 1/14 1:00 377h
|  |  |  | 突变湿热 | 55°C/93%RH~25°C/93%RH | 1 | 复用低温运行4# | Pass | 2025/12/24 16:00 | 144H | 100.00% | 46018.6667
|  |  |  | 低温运行 | -20℃ | 1 | 复用低温存储4# | Pass | 2025/12/9 11:00 | 48H | 100.00% | 46002.4583
|  |  |  | 高温高湿运行 | 55°C/93%RH | 1 | 复用高温存储3# | Pass | 2025/12/9 11:00 | 48H | 100.00% | 46002.4583
|  |  |  | 盐雾测试 | 35±2℃,盐溶液为5%+1%,PH为6.5~7.2的NaCI溶液 | 1 | 复用振动测试3# | Pass | 2025/12/20 10:00 | 120H | 100.00% | 46021.625 | 2025/12/18 寄往苏州 （3#张春秀拿走+一套连接线）
|  |  | 结构测试 | 振动测试 | 5~500Hz,，加速度2g，X/Y/Z轴各2小时 | 1 | 复用高温高湿运行3# | Pass | 2025/12/20 10:00 | 72H | 100.00% | 45996.8333
|  |  | 寿命测试 | 高温加速运行寿命 | 55℃ | 1 | 6# | Ongoing | 2025/12/22 20:00 | 400H | 100.00% | 46125.375 | 12/26 20:00 100h检查ok 1/2 20:00 200h检查 1/8 15:00 300h检查 1/12 22:00 400h检查 1/31 00:30 500h 2/7 17:30 600h检查 2/12 22:00 700h检查 2/17 10:00 800h检查 2/20 19:10 900h检查 2/27 19:15 1000h检查 3/3 18:10 1100h检查 3/7 22:00 1200h检查 3/20 20:30 1300h检查 3/26 19:45 1400h检查 4/2 21:00 1500h检查 4/12 1:00 1600h检查 4/16 15:30 1700h检查

## 测距精度
编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ | 99帧点云标准差 | 最多采集帧数 | 数据文件 | 测试判定 | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ | 99帧点云标准差 | 最多采集帧数 | 数据文件
1# | 黑靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 30 | 0.112 | 0.012 | 0.004 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv |  | 2# | 黑靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 27 | 0.115 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv
|  | 1m |  | [图片] | 30 | 1.078 | 0.078 | 0.014 | 0.007 | 99帧 | 1#1m.csv | 复测PASS |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.051 | 0.051 | 0.012 | 0.010 | 99帧 | 2#1m.csv | 复测Fail
|  | 1m复测 |  | [图片] | 30 | 1.009 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 99帧 | 1#1m.csv |  |  |  | 1m复测 |  | [图片] | 24 | 1.071 | 0.071 | 0.006 | 0.006 | 99帧 | 2#1m.csv
|  | 2m |  | [图片] | 30 | 2.017 | 0.017 | 0.010 | 0.007 | 99帧 | 1#2m.csv |  |  |  | 2m |  | [图片] | 24 | 2.025 | 0.025 | 0.011 | 0.005 | 99帧 | 2#2m.csv
|  | 5m |  | [图片] | 21 | 5.013 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 99帧 | 1#5m.csv |  |  |  | 5m |  | [图片] | 21 | 5.014 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 99帧 | 2#5m.csv
|  | 7m |  | [图片] | 13 | 7.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 99帧 | 1#7m.csv |  |  |  | 7m |  | [图片] | 21 | 7.014 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 99帧 | 2#7m.csv
|  | 10m |  | [图片] | 15 | 10.007 | 0.007 | 0.013 | 0.015 | 99帧 | 1#10mHei.csv |  |  |  | 10m |  | [图片] | 15 | 10.011 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 99帧 | 2#10mHei.csv
|  | 15m |  | [图片] | 8 | 15.012 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 99帧 | 1#15mHei.csv |  |  |  | 15m |  | [图片] | 6 | 15.018 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 99帧 | 2#15mHei.csv | 复测PASS
[15 empty] | 15m复测 |  | [图片] | 6 | 14.994 | -0.006 | 0.012 | 0.013 | 99帧 | 2#15m.csv
|  | 20m |  | [图片] | 3 | 20.028 | 0.028 | 0.012 | 0.039 | 99帧 | 1#20mHei.csv |  |  |  | 20m |  | [图片] | 2 | 20.024 | 0.023 | 0.008 | 0.025 | 99帧 | 2#20mHei.csv
|  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.057 | 0.056 | 0.002 | 0.287 | 41帧 | 1#30mHei.csv | 复测PASS |  |  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.042 | 0.042 | 0.041 | 0.242 | 30帧 | 2#30mHei.csv | 复测Fail
|  | 30m复测 |  | [图片] | 2 | 29.983 | -0.017 | 0.007 | 0.030 | 88帧 | 1#30m.csv |  |  |  | 30m复测 |  | [图片] | 2 | 29.985 | -0.015 | 0.038 | 0.029 | 85帧 | 2#30m.csv
|  | 40m |  | [图片] | 无点云 | [9 empty] | 40m |  | [图片] | 无点云
|  | 50m |  | [图片] | 无点云 | [9 empty] | 50m |  | [图片] | 无点云
|  | 60m |  |  | 无点云 | [9 empty] | 60m |  |  | 无点云
| 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 26 | 0.123 | 0.023 | 0.007 | 0.000 | / | 1#0.1mB.csv |  |  | 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 26 | 0.123 | 0.023 | 0.006 | 0.000 | / | 2#0.1mB.csv
|  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.027 | 0.027 | 0.005 | 0.004 | 99帧 | 1#1mB.csv |  |  |  | 1m |  | [图片] | 28 | 1.009 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 99帧 | 2#1mB.csv
|  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.011 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 99帧 | 1#2m.csv |  |  |  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.014 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 2#2m.csv
|  | 5m |  | [图片] | 30 | 5.014 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 99帧 | 1#5mB.csv |  |  |  | 5m |  | [图片] | 30 | 5.000 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 2#5mB.csv
|  | 7m |  | [图片] | 26 | 7.011 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 99帧 | 1#7mB.csv |  |  |  | 7m |  | [图片] | 30 | 7.013 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 2#7mB.csv
|  | 10m |  | [图片] | 22 | 9.995 | -0.005 | 0.015 | 0.004 | 99帧 | 1#10mBai.csv |  |  |  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 2#10mBai.csv
|  | 15m |  | [图片] | 9 | 15.009 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 99帧 | 1#15mBai.csv |  |  |  | 15m |  | [图片] | 9 | 15.007 | 0.007 | 0.012 | 0.004 | 99帧 | 2#15mBai.csv
|  | 20m |  | [图片] | 7 | 19.990 | -0.010 | 0.004 | 0.006 | 99帧 | 1#20mBai.csv |  |  |  | 20m |  | [图片] | 6 | 20.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 99帧 | 2#20mBai.csv
|  | 30m |  | [图片] | 4 | 29.996 | -0.004 | 0.005 | 0.007 | 99帧 | 1#30mBai.csv |  |  |  | 30m |  | [图片] | 5 | 30.007 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 99帧 | 2#30mBai.csv
|  | 40m |  | [图片] | 3 | 40.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 99帧 | 1#40mBai.csv |  |  |  | 40m |  | [图片] | 3 | 40.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 99帧 | 2#40mBai.csv
|  | 50m |  | [图片] | 2 | 49.975 | -0.025 | 0.013 | 0.011 | 99帧 | 1#50mBai.csv |  |  |  | 50m |  | [图片] | 3 | 49.998 | -0.002 | 0.011 | 0.012 | 99帧 | 2#50mBai.csv
|  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.951 | -0.050 | 0.006 | 0.012 | 99帧 | 1#60mBai.csv |  |  |  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.964 | -0.036 | 0.008 | 0.011 | 99帧 | 2#60mBai.csv
| 灰靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 24 | 0.142 | 0.042 | 0.007 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv |  |  | 灰靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 24 | 0.121 | 0.021 | 0.005 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv
|  | 1m |  | [图片] | 24 | 1.017 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 99帧 | 1#1m.csv |  |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.032 | 0.032 | 0.007 | 0.005 | 99帧 | 2#1m.csv | 复测PASS
[15 empty] | 1m复测 |  | [图片] | 54 | 1.024 | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 99帧 | 2#1MFUCE.csv
|  | 2m |  | [图片] | 30 | 2.013 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 1#2m.csv |  |  |  | 2m |  | [图片] | 21 | 2.013 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 2#2m.csv
|  | 5m |  | [图片] | 30 | 5.009 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 1#5m.csv |  |  |  | 5m |  | [图片] | 24 | 5.012 | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 99帧 | 2#5m.csv
|  | 7m |  | [图片] | 27 | 7.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 99帧 | 1#7m.csv |  |  |  | 7m |  | [图片] | 28 | 7.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 99帧 | 2#7m.csv
|  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 99帧 | 1#10m.csv |  |  |  | 10m |  | [图片] | 28 | 10.015 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 99帧 | 2#10m.csv
|  | 15m |  | [图片] | 22 | 14.998 | -0.002 | 0.008 | 0.006 | 99帧 | 1#15m.csv |  |  |  | 15m |  | [图片] | 22 | 14.997 | -0.003 | 0.007 | 0.007 | 99帧 | 2#15m.csv
|  | 20m |  | [图片] | 8 | 20.002 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 99帧 | 1#20m.csv |  |  |  | 20m |  | [图片] | 9 | 20.013 | 0.013 | 0.007 | 0.009 | 99帧 | 2#20m.csv
|  | 30m |  | [图片] | 6 | 29.997 | -0.003 | 0.007 | 0.011 | 99帧 | 1#30m.csv |  |  |  | 30m |  | [图片] | 6 | 29.994 | -0.006 | 0.007 | 0.013 | 99帧 | 2#30m.csv
|  | 40m |  | [图片] | 4 | 39.996 | -0.004 | 0.003 | 0.013 | 99帧 | 1#40m.csv |  |  |  | 40m |  | [图片] | 4 | 39.992 | -0.008 | 0.015 | 0.018 | 99帧 | 2# 40m.csv
|  | 50m |  | [图片] | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.009 | 0.021 | 99帧 | 1#50m.csv |  |  |  | 50m |  | [图片] | 3 | 49.998 | -0.002 | 0.005 | 0.025 | 99帧 | 2# 50m.csv
|  | 60m |  | [图片] | 3 | 59.974 | -0.026 | 0.012 | 0.025 | 95帧 | 1#60m.csv |  |  |  | 60m |  | [图片] | 3 | 60.018 | 0.018 | 0.012 | 0.066 | 53帧 | 2#60m.csv
| 五拼 | 0.1m |  | [图片] | 25 | 0.115 | 0.015 | 0.002 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv |  |  | 五拼 | 0.1m |  | [图片] | 23 | 0.126 | 0.026 | 0.010 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv
|  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 99帧 | 1#1m.csv |  |  |  | 1m |  | [图片] | 30 | 1.013 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 2#1m.csv
|  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 99帧 | 1#2m.csv |  |  |  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.009 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 99帧 | 2#2m.csv
|  | 5m |  | [图片] | 25 | 5.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 99帧 | 1#5m.csv |  |  |  | 5m |  | [图片] | 24 | 5.011 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 99帧 | 2#5m.csv
|  | 7m |  | [图片] | 24 | 7.009 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 1#7m.csv |  |  |  | 7m |  | [图片] | 30 | 6.996 | -0.004 | 0.010 | 0.004 | 99帧 | 2#7m.csv
|  | 10m |  | [图片] | 11 | 9.994 | -0.006 | 0.013 | 0.006 | 99帧 | 1#10m.csv |  |  |  | 10m |  | [图片] | 22 | 10.006 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 99帧 | 2#10m.csv
|  | 15m |  | [图片] | 9 | 15.000 | 0.000 | 0.013 | 0.004 | 99帧 | 1#15m.csv |  |  |  | 15m |  | [图片] | 7 | 15.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 99帧 | 2#15m.csv
|  | 20m |  | [图片] | 5 | 20.013 | 0.013 | 0.021 | 0.007 | 99帧 | 1#20m.csv | 复测PASS |  |  | 20m |  | [图片] | 3 | 20.018 | 0.018 | 0.005 | 0.007 | 99帧 | 2#20m.csv
|  | 20m复测 |  | [图片] | 7 | 20.000 | 0.000 | 0.012 | 0.006 | 99帧 | 1#20m.csv
|  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.007 | 0.006 | 0.016 | 0.011 | 99帧 | 1#30m.csv | 复测PASS |  |  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.012 | 0.012 | 0.006 | 0.010 | 99帧 | 2#30m.csv
|  | 30m复测 |  | [图片] | 3 | 30.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 99帧 | 1#30m.csv
|  | 40m |  | [图片] | 2 | 39.986 | -0.014 | 0.012 | 0.013 | 99帧 | 1#40m.csv |  |  |  | 40m |  | [图片] | 2 | 39.996 | -0.004 | 0.006 | 0.018 | 99帧 | 2#40m.csv
|  | 50m |  | [图片] | 2 | 49.995 | -0.005 | 0.008 | 0.014 | 99帧 | 1#50m.csv |  |  |  | 50m |  | [图片] | 3 | 49.961 | -0.039 | 0.032 | 0.022 | 99帧 | 2#50m.csv | 复测PASS
[15 empty] | 50m复测 |  | [图片] | 2 | 50.007 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 99帧 | 2#50m.csv
|  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.956 | -0.044 | 0.020 | 0.028 | 99帧 | 1#60m.csv | 复测PASS |  |  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.942 | -0.059 | 0.027 | 0.018 | 99帧 | 2#60m.csv
|  | 60m复测 |  | [图片] | 2 | 60.014 | 0.014 | 0.001 | 0.019 | 99帧 | 1#60m.csv |  |  |  | 60m复测 |  | [图片] | 1 | 60.002 | 0.002 | 0.000 | 0.016 | 26帧 | 2#60m.csv
| 高反靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 29 | 0.119 | 0.019 | 0.003 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv |  |  | 高反靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 24 | 0.131 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv
|  | 1m |  | [图片] | 30 | 1.001 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 1#1m.csv |  |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 99帧 | 2#1m.csv
|  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 99帧 | 1#2m.csv |  |  |  | 2m |  | [图片] | 21 | 2.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 99帧 | 2#2m.csv
|  | 5m |  | [图片] | 24 | 4.993 | -0.007 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 1#5m.csv |  |  |  | 5m |  | [图片] | 27 | 4.986 | -0.014 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 2#5m.csv
|  | 7m |  | [图片] | 21 | 6.992 | -0.008 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 1#7m.csv |  |  |  | 7m |  | [图片] | 18 | 6.981 | -0.019 | 0.004 | 0.002 | 99帧 | 2#7m.csv
|  | 10m |  | [图片] | 10 | 9.989 | -0.011 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 1#10m.csv |  |  |  | 10m |  | [图片] | 15 | 9.984 | -0.016 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 2#10m.csv
|  | 15m |  | [图片] | 5 | 14.994 | -0.006 | 0.023 | 0.003 | 99帧 | 1#15m.csv | 复测PASS |  |  | 15m |  | [图片] | 5 | 14.983 | -0.017 | 0.008 | 0.003 | 99帧 | 2#15m.csv
|  | 15m复测 |  | [图片] | 4 | 14.974 | -0.026 | 0.008 | 0.003 | 99帧 | 1#15m.csv
|  | 20m |  | [图片] | 4 | 19.998 | -0.002 | 0.004 | 0.002 | 99帧 | 1#20m.csv |  |  |  | 20m |  | [图片] | 4 | 19.992 | -0.008 | 0.008 | 0.002 | 99帧 | 2#20m.csv
|  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.013 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 99帧 | 1#30m.csv |  |  |  | 30m |  | [图片] | 3 | 30.010 | 0.010 | 0.009 | 0.003 | 99帧 | 2#30m.csv
|  | 40m |  | [图片] | 2 | 40.014 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 99帧 | 1#40m.csv |  |  |  | 40m |  | [图片] | 2 | 40.011 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 99帧 | 2#40m.csv
|  | 50m |  | [图片] | 2 | 49.986 | -0.014 | 0.006 | 0.005 | 99帧 | 1#50m.csv |  |  |  | 50m |  | [图片] | 1 | 50.008 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 73帧 | 2#50m.csv
|  | 60m |  | [图片] | 1 | 60.004 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 99帧 | 1#60m.csv |  |  |  | 60m |  | [图片] | 无点云

## 阳光场景下的距离精度
编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ | 99帧点云标准差 | 最多采集帧数 | 数据文件 | 阳光照度/lux | 测试判定 | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ | 99帧点云标准差 | 最多采集帧数 | 数据文件 | 阳光照度/lux
1# | 黑靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 27 | 0.132 | 0.032 | 0.010 | 0.004 | / | 1#0.1m.csv | 62500 |  | 2# | 黑靶 3%ref | 0.1m |  | [图片] | 30 | 0.127 | 0.027 | 0.009 | 0.010 | / | 2#0.1m.csv | 62500
|  | 1m |  | [图片] | 26 | 0.979 | -0.021 | 0.010 | 0.008 | 99帧 | 1#1m.csv | 82180 |  |  |  | 1m |  | [图片] | 30 | 0.988 | -0.012 | 0.009 | 0.006 | 99帧 | 2#1m.csv | 82180
|  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.981 | -0.019 | 0.011 | 0.007 | 99帧 | 1#2m.csv | 82180 |  |  |  | 2m |  | [图片] | 30 | 1.989 | -0.011 | 0.007 | 0.007 | 99帧 | 2#2m.csv | 82180
|  | 5m |  | [图片] | 23 | 4.989 | -0.011 | 0.009 | 0.008 | 99帧 | 1#5m.csv | 82180 |  |  |  | 5m |  | [图片] | 24 | 4.981 | -0.019 | 0.009 | 0.011 | 99帧 | 2#5m.csv | 82180
|  | 7m |  | [图片] | 28 | 6.982 | -0.018 | 0.012 | 0.013 | 99帧 | 1#7m.csv | 82180 |  |  |  | 7m |  | [图片] | 12 | 6.992 | -0.008 | 0.011 | 0.011 | 99帧 | 2#7m.csv | 82180
|  | 10m |  | [图片] | 15 | 9.986 | -0.014 | 0.012 | 0.016 | 99帧 | 1#10m.csv | 84070 |  |  |  | 10m |  | [图片] | 8 | 9.982 | -0.018 | 0.012 | 0.015 | 99帧 | 2#10m.csv | 82180
|  | 15m |  | [图片] | 8 | 14.980 | -0.020 | 0.011 | 0.019 | 99帧 | 1#15m.csv | 82180 |  |  |  | 15m |  | [图片] | 8 | 15.001 | 0.001 | 0.010 | 0.022 | 99帧 | 2#15m.csv | 82180
|  | 20m |  |  | 6 | 19.995 | -0.005 | 0.012 | 0.036 | 99帧 | 1#20m.csv | 82180 |  |  |  | 20m |  |  | 6 | 19.986 | -0.014 | 0.007 | 0.029 | 99帧 | 2#20m.csv | 82180
|  | 30m |  | [图片] | 2 | 29.976 | -0.024 | 0.004 | 0.290 | 40帧 | 1#30m.csv | 84070 |  |  |  | 30m |  | [图片] | 2 | 30.018 | 0.017 | 0.001 | 0.096 | 86帧 | 2#30m.csv | 84800
|  | 40m |  | / | 无点云 | [6 empty] | 38910 |  |  |  | 40m |  | / | 无点云 | [6 empty] | 38910
|  | 50m |  | / | 无点云 | [10 empty] | 50m |  | / | 无点云
|  | 60m |  | / | 无点云 | [10 empty] | 60m |  | / | 无点云
| 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 31 | 0.053 | -0.047 | 0.003 | 0.001 | / | 1#0.1m.csv | 91090 |  |  | 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 26 | 0.066 | -0.034 | 0.005 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv | 91090
|  | 1m |  | [图片] | 33 | 0.977 | -0.023 | 0.010 | 0.008 | 99帧 | 1#1m.csv | 84950 |  |  |  | 1m |  | [图片] | 65 | 0.977 | -0.023 | 0.009 | 0.008 | 99帧 | 2#1m.csv | 83270
|  | 2m |  | [图片] | 30 | 1.951 | -0.049 | 0.012 | 0.009 | 99帧 | 1#2m.csv | 91090 | 复测PASS |  |  | 2m |  | [图片] | 27 | 1.941 | -0.059 | 0.009 | 0.008 | 99帧 | 2#2m.csv | 91090 | 复测PASS
|  | 2m 同照度复测 |  | [图片] | 30 | 1.983 | -0.017 | 0.008 | 0.009 | 99帧 | 1#2m.csv | 83990 |  |  |  | 2m 同照度复测 |  | [图片] | 30 | 1.973 | -0.027 | 0.007 | 0.006 | 99帧 | 2#2m.csv | 83100
|  | 5m |  | [图片] | 30 | 4.949 | -0.051 | 0.012 | 0.009 | 99帧 | 1#5m.csv | 91090 | 复测PASS |  |  | 5m |  | [图片] | 27 | 4.945 | -0.055 | 0.011 | 0.009 | 99帧 | 2#5m.csv | 91090 | 复测PASS
|  | 5m 同照度复测 |  | [图片] | 27 | 4.984 | -0.016 | 0.004 | 0.010 | 99帧 | 1#5m.csv | 82340 |  |  |  | 5m 同照度复测 |  | [图片] | 24 | 4.986 | -0.014 | 0.006 | 0.007 | 99帧 | 2#5m.csv | 83540
|  | 7m |  | [图片] | 30 | 6.990 | -0.010 | 0.006 | 0.005 | 99帧 | 1#7m.csv | 91090 |  |  |  | 7m |  | [图片] | 24 | 6.996 | -0.004 | 0.007 | 0.004 | 99帧 | 2#7m.csv | 91090
|  | 10m |  | [图片] | 25 | 10.002 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 99帧 | 1#10m.csv | 91090 |  |  |  | 10m |  | [图片] | 12 | 9.980 | -0.020 | 0.005 | 0.007 | 99帧 | 2#10m.csv | 91090
|  | 15m |  | [图片] | 20 | 14.965 | -0.035 | 0.014 | 0.010 | 99帧 | 1#15m.csv | 91090 | 复测PASS |  |  | 15m |  | [图片] | 18 | 15.023 | 0.023 | 0.090 | 0.007 | 99帧 | 2#15m.csv | 91090 | 复测PASS
|  | 15m复测 |  | [图片] | 9 | 14.977 | -0.023 | 0.012 | 0.010 | 99帧 | 1#15m.csv | 62500 |  |  |  | 15m复测 |  | [图片] | 9 | 14.983 | -0.017 | 0.012 | 0.007 | 99帧 | 2#15m.csv | 62500
|  | 20m |  | [图片] | 14 | 19.965 | -0.035 | 0.040 | 0.027 | 99帧 | 1#20m.csv | 91090 |  |  |  | 20m |  | [图片] | 7 | 19.974 | -0.026 | 0.009 | 0.006 | 99帧 | 2#20m.csv | 91090
|  | 20m复测 |  |  | 7 | 19.983 | -0.017 | 0.010 | 0.024 | 99帧 | 1#20m.csv | 62500 |  |  |  | 20m复测 |  | [图片] | 6 | 20.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 99帧 | 2#20m.csv | 62500
|  | 30m |  | [图片] | 9 | 29.942 | -0.058 | 0.075 | 0.049 | 41帧 | 1#30m.csv | 91090 |  |  |  | 30m |  | [图片] | 7 | 29.917 | -0.083 | 0.060 | 0.053 | 46帧 | 2#30m.csv | 91090
|  | 40m |  | [图片] | 6 | 39.992 | -0.008 | 0.055 | 0.020 | 73帧 | 1#40m.csv | 91090 |  |  |  | 40m |  | [图片] | 3 | 39.949 | -0.051 | 0.022 | 0.027 | 99帧 | 2#40m.csv | 91090
|  | 50m |  | [图片] | 3 | 49.973 | -0.027 | 0.033 | 0.094 | 6帧 | 1#50m.csv | 91090 |  |  |  | 50m |  | [图片] | 3 | 49.934 | -0.066 | 0.044 | 0.034 | 76帧 | 2#50M.csv | 91090
|  | 60m |  | [图片] | 3 | 59.987 | -0.013 | 0.124 | 0.103 | 99帧 | 1#60m.csv | 91090 |  |  |  | 60m |  | [图片] | 3 | 60.003 | 0.003 | 0.018 | 0.054 | 99帧 | 2#60m.csv | 91090
| 灰靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 24 | 0.123 | 0.023 | 0.005 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv | 85030 |  |  | 灰靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 28 | 0.159 | 0.059 | 0.009 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv | 85030
|  | 1m |  | [图片] | 29 | 0.990 | -0.010 | 0.007 | 0.006 | 99帧 | 1#1m.csv | 85030 |  |  |  | 1m |  | [图片] | 24 | 0.990 | -0.010 | 0.006 | 0.007 | 99帧 | 2#1m.csv | 85030
|  | 2m |  | [图片] | 30 | 1.986 | -0.014 | 0.006 | 0.006 | 99帧 | 1#2m.csv | 85030 |  |  |  | 2m |  | [图片] | 27 | 1.974 | -0.026 | 0.008 | 0.006 | 99帧 | 2#2m.csv | 85030
|  | 5m |  | [图片] | 30 | 4.983 | -0.017 | 0.007 | 0.006 | 99帧 | 1#5m.csv | 85030 |  |  |  | 5m |  | [图片] | 30 | 4.984 | -0.016 | 0.005 | 0.006 | 99帧 | 2#5m.csv | 85030
|  | 7m |  | [图片] | 24 | 6.983 | -0.017 | 0.007 | 0.007 | 99帧 | 1#7m.csv | 85030 |  |  |  | 7m |  | [图片] | 24 | 6.975 | -0.025 | 0.008 | 0.007 | 99帧 | 2#7m.csv | 85030
|  | 10m |  | [图片] | 27 | 9.976 | -0.024 | 0.011 | 0.008 | 99帧 | 1#10m.csv | 85030 |  |  |  | 10m |  | [图片] | 20 | 9.985 | -0.015 | 0.010 | 0.008 | 99帧 | 2#10m.csv | 85030
|  | 15m |  | [图片] | 14 | 14.971 | -0.029 | 0.015 | 0.010 | 99帧 | 1#15m.csv | 85030 |  |  |  | 15m |  | [图片] | 12 | 14.970 | -0.030 | 0.009 | 0.010 | 99帧 | 2#15m.csv | 85030
|  | 20m |  | [图片] | 7 | 19.976 | -0.024 | 0.010 | 0.012 | 99帧 | 1#20m.csv | 85030 |  |  |  | 20m |  | [图片] | 9 | 19.979 | -0.021 | 0.014 | 0.012 | 99帧 | 2#20m.csv | 85030
|  | 30m |  | [图片] | 5 | 29.983 | -0.017 | 0.014 | 0.013 | 99帧 | 1#30m.csv | 85030 |  |  |  | 30m |  | [图片] | 5 | 29.981 | -0.019 | 0.013 | 0.022 | 99帧 | 2#30m.csv | 92340
|  | 40m |  | [图片] | 2 | 40.009 | 0.008 | 0.009 | 0.064 | 99帧 | 1#40m.csv | 92340 |  |  |  | 40m |  | [图片] | 3 | 39.969 | -0.031 | 0.002 | 0.035 | 99帧 | 2#40m.csv | 92340
|  | 50m |  | [图片] | 2 | 50.001 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 99帧 | 1#50m.csv | 92340 |  |  |  | 50m |  | [图片] | 2 | 49.989 | -0.011 | 0.001 | 0.056 | 99帧 | 2#50m.csv | 92340
|  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.977 | -0.023 | 0.011 | 0.067 | 99帧 | 1#60m.csv | 92340 |  |  |  | 60m |  | [图片] | 2 | 59.988 | -0.012 | 0.003 | 0.077 | 84帧 | 2#60m.csv | 92340
| 五拼靶 | 0.1m |  | [图片] | 28 | 0.078 | -0.022 | 0.004 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv | 80420 |  |  | 五拼靶 | 0.1m |  | [图片] | 29 | 0.081 | -0.019 | 0.008 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv | 80420
|  | 1m |  | [图片] | 25 | 1.013 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 99帧 | 1#1m.csv | 91120 |  |  |  | 1m |  | [图片] | 29 | 1.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 99帧 | 2#1m.csv | 91120
|  | 2m |  | [图片] | 29 | 1.995 | -0.005 | 0.011 | 0.010 | 99帧 | 1#2m.csv | 91120 |  |  |  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.972 | -0.028 | 0.008 | 0.008 | 99帧 | 2#2m.csv | 91120
|  | 5m |  | [图片] | 29 | 4.989 | -0.011 | 0.013 | 0.008 | 99帧 | 1#5m.csv | 91120 |  |  |  | 5m |  |  | 23 | 4.990 | -0.010 | 0.015 | 0.008 | 99帧 | 2#5m.csv | 91120
|  | 7m |  | [图片] | 16 | 6.982 | -0.018 | 0.008 | 0.008 | 99帧 | 1#7m.csv | 80420 |  |  |  | 7m |  | [图片] | 18 | 6.972 | -0.028 | 0.009 | 0.007 | 99帧 | 2#7m.csv | 80420
|  | 10m |  | [图片] | 23 | 9.970 | -0.030 | 0.009 | 0.006 | 99帧 | 1#10m.csv | 80420 | 复测PASS |  |  | 10m |  | [图片] | 14 | 9.985 | -0.015 | 0.014 | 0.006 | 99帧 | 2#10m.csv | 80420
|  | 10m复测 |  | [图片] | 17 | 9.974 | -0.026 | 0.014 | 0.007 | 99帧 | 1#10m.csv | 91120
|  | 15m |  | [图片] | 5 | 14.981 | -0.019 | 0.013 | 0.009 | 99帧 | 1#15m.csv | 80420 |  |  |  | 15m |  | [图片] | 4 | 14.985 | -0.015 | 0.004 | 0.009 | 99帧 | 2#15m.csv | 80420 | 复测PASS
[16 empty] | 15m复测 |  | [图片] | 6 | 14.989 | -0.011 | 0.009 | 0.008 | 99帧 | 2#15m.csv | 91120
|  | 20m |  | [图片] | 4 | 19.987 | -0.013 | 0.009 | 0.012 | 99帧 | 1#20m.csv | 80420 |  |  |  | 20m |  | [图片] | 6 | 19.980 | -0.020 | 0.009 | 0.009 | 99帧 | 2#20m.csv | 80420
|  | 30m |  |  | 5 | 30.001 | 0.001 | 0.005 | 0.019 | 99帧 | 1#30mwp.csv | 80420 |  |  |  | 30m |  | [图片] | 3 | 29.975 | -0.025 | 0.007 | 0.015 | 69帧 | 2#30m.csv | 80420
|  | 40m |  | [图片] | 2 | 39.933 | -0.067 | 0.025 | 0.021 | 80帧 | 1#40m.csv | 80420 |  |  |  | 40m |  | [图片] | 2 | 40.010 | 0.010 | 0.009 | 0.024 | 80帧 | 2#40m.csv | 80420
|  | 50m |  | [图片] | 2 | 49.932 | -0.069 | 0.006 | 0.056 | 18帧 | 1#50m.csv | 80420 |  |  |  | 50m |  | [图片] | 3 | 50.033 | 0.033 | 0.009 | 0.053 | 90帧 | 2#50m.csv | 80420
|  | 60m |  | / | 无点云 | [6 empty] | 80420 |  |  |  | 60m |  | / | 无点云 | [6 empty] | 80420
| 高反靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 22 | 0.068 | -0.032 | 0.010 | 0.000 | / | 1#0.1m.csv | 72300 |  |  | 高反靶 17%ref | 0.1m |  | [图片] | 25 | 0.072 | -0.028 | 0.004 | 0.000 | / | 2#0.1m.csv | 72300
|  | 1m |  | [图片] | 24 | 0.995 | -0.005 | 0.005 | 0.003 | 99帧 | 1#1m.csv | 72300 |  |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 0.987 | -0.013 | 0.006 | 0.004 | 99帧 | 2#1m.csv | 72300
|  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.994 | -0.006 | 0.010 | 0.003 | 99帧 | 1#2m.csv | 72300 |  |  |  | 2m |  | [图片] | 23 | 2.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 99帧 | 2#2m.csv | 72300
|  | 5m |  | [图片] | 23 | 4.978 | -0.022 | 0.004 | 0.004 | 99帧 | 1#5m.csv | 72300 |  |  |  | 5m |  | [图片] | 23 | 4.969 | -0.032 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 2#5m.csv | 72300 | 复测PASS
[16 empty] | 5m复测 |  | [图片] | 24 | 4.972 | -0.028 | 0.005 | 0.003 | 99帧 | 2#5m.csv | 67320
|  | 7m |  | [图片] | 22 | 6.965 | -0.035 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 1#7m.csv | 72300 | 复测PASS |  |  | 7m |  | [图片] | 14 | 6.972 | -0.028 | 0.004 | 0.004 | 99帧 | 2#7m.csv | 72300
|  | 7m复测 |  | [图片] | 15 | 6.979 | -0.021 | 0.005 | 0.002 | 99帧 | 1#7m.csv | 64430
|  | 10m |  | [图片] | 15 | 9.970 | -0.030 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 1#10m.csv | 72300 |  |  |  | 10m |  | [图片] | 11 | 9.971 | -0.029 | 0.010 | 0.003 | 99帧 | 2#10m.csv | 72300
|  | 15m |  | [图片] | 11 | 14.982 | -0.018 | 0.026 | 0.003 | 99帧 | 1#15m.csv | 72300 | 复测PASS |  |  | 15m |  | [图片] | 7 | 14.970 | -0.030 | 0.005 | 0.004 | 99帧 | 2#15m.csv | 72300
|  | 15m复测 |  | [图片] | 8 | 14.999 | -0.001 | 0.006 | 0.003 | 99帧 | 1#15m.csv | 65470
|  | 20m |  | [图片] | 7 | 19.982 | -0.018 | 0.013 | 0.003 | 99帧 | 1#20m.csv | 72300 |  |  |  | 20m |  | [图片] | 8 | 19.984 | -0.016 | 0.008 | 0.003 | 99帧 | 2#20m.csv | 72300
|  | 30m |  |  | 3 | 29.972 | -0.028 | 0.001 | 0.003 | 99帧 | 1#30m.csv | 72300 |  |  |  | 30m |  |  | 5 | 29.991 | -0.009 | 0.004 | 0.003 | 99帧 | 2#30m.csv | 72300
|  | 40m | [13 empty] | 40m
|  | 50m | [13 empty] | 50m
|  | 60m | [13 empty] | 60m

## 噪音
编号 | 20cm最大噪音（dB） | 频谱图
1# | 21.31 | [图片]
2# | 22.04 | [图片]
3# | 21.93 | [图片]
4# | 21.93 | [图片]
5# | 21.91 | [图片]
6# | 22.5 | [图片]
7# | 22.46 | [图片]

## FOV
FOV测试
编号 | 标靶 | 测试环境 | 点云图选点 | 选取点坐标 |  |  | 垂直视场角
1# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | （1.585，0.001，1.058） | 0.58858 | 33.7 | 44.3
|  |  | [图片] | （1.559，0.001，-0.292） | -0.18515 | -10.6
2# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | （1.581，0.001，1.046） | 0.58449 | 33.5 | 44.4
|  |  | [图片] | （1.562，0.001，-0.300） | -0.18975 | -10.9

## 环境测试
| 测前 | [8 empty] | 测后
测试项 | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | 标准差d_1σ
低温存储 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.013 | 0.013 | 0.006 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.007 | 0.007 | 0.009
|  |  | 10m |  | [图片] | 10 | 10.009 | 0.009 | 0.003 |  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.016 | 0.016 | 0.004
高温存储 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 0.998 | -0.002 | 0.008 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.006 | 0.006 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.005 | 0.005 | 0.005 |  |  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.018 | 0.018 | 0.004
低温运行 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.007 | 0.007 | 0.009 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.009 | 0.009 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.016 | 0.016 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 9 | 10.006 | 0.006 | 0.004
高温高湿运行 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.006 | 0.006 | 0.004 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.009 | 0.008 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.018 | 0.018 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.018 | 0.018 | 0.006
突变湿热 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.009 | 0.009 | 0.005 | 4# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.005 | 0.005 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 9 | 10.006 | 0.006 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 13 | 10.022 | 0.022 | 0.006
盐雾测试 | 3# | 白靶 ＞81%ref | 1m | [图片] | [图片] | 42 | 1.005 | 0.005 | 0.005 | 3# | 白靶 ＞81%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.027 | 0.027 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 22 | 10.015 | 0.015 | 0.006 |  |  | 10m |  | [图片] | 12 | 10.016 | 0.016 | 0.010
振动测试 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.009 | 0.008 | 0.004 | 3# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 42 | 1.005 | 0.005 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.018 | 0.018 | 0.006 |  |  | 10m |  | [图片] | 22 | 10.015 | 0.015 | 0.006
高低温循环 | 测前 | [8 empty] | 69h
| 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.023 | 0.023 | 0.006 | 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.019 | 0.019 | 0.002
|  |  | 10m |  | [图片] | 12 | 10.026 | 0.026 | 0.008 |  |  | 10m |  | [图片] | 6 | 10.022 | 0.022 | 0.006
| 138h | [8 empty] | 207h
| 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 25 | 1.027 | 0.027 | 0.005 | 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 21 | 1.023 | 0.023 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.026 | 0.026 | 0.008 |  |  | 10m |  | [图片] | 12 | 10.012 | 0.012 | 0.003
| 276h | [8 empty] | 345h
| 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 42 | 1.022 | 0.022 | 0.005 | 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.025 | 0.025 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 14 | 10.014 | 0.014 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 10 | 10.016 | 0.016 | 0.005
测后
| 5# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 39 | 1.026 | 0.026 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.022 | 0.022 | 0.009
高温高湿存储寿命 | 测前 | [8 empty] | 9天
| 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.002 | 0.002 | 0.005 | 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.021 | 0.021 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 22 | 9.987 | -0.013 | 0.013 |  |  | 10m |  | [图片] | 6 | 10.027 | 0.027 | 0.003
| 18天 | [8 empty] | 27天
| 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.030 | 0.030 | 0.004 | 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.015 | 0.015 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.016 | 0.016 | 0.009 |  |  | 10m |  | [图片] | 17 | 10.011 | 0.011 | 0.006
| 36天 | [8 empty] | 测后
| 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 24 | 1.018 | 0.018 | 0.004 | 7# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 39 | 1.015 | 0.015 | 0.006
|  |  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.025 | 0.025 | 0.008 |  |  | 10m |  | [图片] | 20 | 9.998 | -0.002 | 0.010
高温加速运行寿命 | 测前 | [8 empty] | 100h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.017 | 0.017 | 0.005 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.016 | 0.016 | 0.006
|  |  | 10m |  | [图片] | 8 | 10.017 | 0.017 | 0.005 |  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.022 | 0.022 | 0.007
| 200h | [8 empty] | 300h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.014 | 0.014 | 0.004 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.011 | 0.011 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 12 | 9.995 | -0.005 | 0.006 |  |  | 10m |  | [图片] | 15 | 9.990 | -0.010 | 0.013
| 测后 | [8 empty] | 500h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 0.998 | -0.002 | 0.006 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.013 | 0.013 | 0.007
|  |  | 10m |  | [图片] | 14 | 9.997 | -0.003 | 0.005 |  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.003 | 0.003 | 0.005
| 600h | [8 empty] | 700h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.011 | 0.011 | 0.006 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.010 | 0.010 | 0.004
|  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.000 | 0.000 | 0.010 |  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.016 | 0.016 | 0.008
| 800h | [8 empty] | 900h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 27 | 1.021 | 0.021 | 0.006 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 30 | 1.004 | 0.004 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.015 | 0.015 | 0.008 |  |  | 10m |  | [图片] | 14 | 10.005 | 0.005 | 0.007
| 1000h | [8 empty] | 1100h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 36 | 1.010 | 0.010 | 0.005 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.010 | 0.010 | 0.005
|  |  | 10m |  | [图片] | 11 | 9.996 | -0.004 | 0.005 |  |  | 10m |  | [图片] | 24 | 10.021 | 0.021 | 0.012
| 1200h | [8 empty] | 1300h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 31 | 1.015 | 0.015 | 0.005 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 42 | 1.000 | 0.000 | 0.008
|  |  | 10m |  | [图片] | 13 | 9.998 | -0.002 | 0.012 |  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 9.989 | -0.011 | 0.007
| 1400h | [8 empty] | 1500h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.018 | 0.018 | 0.004 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 33 | 1.012 | 0.012 | 0.009
|  |  | 10m |  | [图片] | 14 | 10.000 | 0.000 | 0.011 |  |  | 10m |  | [图片] | 16 | 10.001 | 0.001 | 0.005
| 1600h | [8 empty] | 1700h
| 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片] | [图片] | 42 | 1.015 | 0.015 | 0.007 | 6# | 白靶 ＞80%ref | 1m | [图片]
|  |  | 10m |  | [图片] | 18 | 10.011 | 0.011 | 0.009 |  |  | 10m

## 玻璃场景
编号 | 测试环境 | 测试距离 | 点云情况
1# | [图片] | 4m
| [图片] | 5.9m
2# | [图片] | 4m
| [图片] | 5.9m

## 噪点
噪点测试
测试项 | 编号 | 标靶 | 测试环境 | 点云图 | 多帧噪点个数
1m正对射 | 1# | \ | [图片] | [图片] | 0
| 2# | \ |  | [图片] | 0
共同照射白靶 | 1# | 白靶 ＞80%ref | [图片] | [图片] | 0
| 2# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | 0

## 特殊场景-雪天
编号 | 点云情况 | 雷达视频
1# | [图片] | 1#雪景.bin
2# | [图片] | 2#雪景.bin

## 温升测试
雷达编号 | SN | 底部左侧温度/℃ | 底部右侧温度/℃ | 上位机监测内部温 度/℃ | 雷达温度平衡后点云情况 | 温升曲线 | 数据表 | 备注
1# | 300CBEDD0028 | 62.2 | 58.2 | 89.99 | 正常 |  | 温升测试.xls | 温箱温度55℃ 采集时长：3h
2# | 300CBEDD0023 | 64.2 | 64.3 | 90.86 | 正常
4# | 300CBEDD0017 | 63.4 | 64.9 | 90.67 | 正常
5# | 300CBEDD0030 | 65.9 | 66.4 | 89.89 | 正常